## Foglio1
Via Monte Grappa,66/68- 20833 Giussano (MB) - ITALIA
Codice | 90053.C |  | Rif. Specifica di collaudo 90060.C
Verbale di collaudo
SISTEMA mod. XRST30 KW
| MONOBLOCCO MHF20K300 |  | s/n | T0
| ELETTRONICA DI COMANDO |  | s/n | T0
| SCHERMO TOUCH 7" MT8071iE |  | s/n
| IFXRAY |  | s/n |  | Vers. | 6.01
| PL02 |  | s/n |  | Vers. | 1.37
| X-RAY BOARD |  | Vers. |  | Tab | 2.13
N° | TUBO | mA | kV | FUOCO |  | TRIMMER | MIN | MAX | Media | Imin (-10%) | Imax (-6%)
1 | KL65 | 80 | 80 | F.P. | 0.6 | 3280 | 3100 | 3600 | 3350 | 72 | 75.2
2 | KL65 | 80 | 115 | F.P. | 0.6 | 3250 | 3100 | 3800 | -20 | 72 | 75.2
3 | KL65 | 100 | 65 | F.P. | 0.6 | 3375 | 3100 | 3900 | 110 | 90 | 94
4 | KL65 | 100 | 95 | F.P. | 0.6 | 3340 | 3200 | 3900 | -45 | 90 | 94
5 | KL65 | 125 | 45 | F.P. | 0.6 | 3505 | 3300 | 3900 | 155 | 112.5 | 117.5
6 | KL65 | 125 | 75 | F.P. | 0.6 | 3440 | 3200 | 3800 | -70 | 112.5 | 117.5
7 | KL65 | 160 | 45 | F.P. | 0.6 |  | 3400 | 4050 | 165 | 144 | 150.4
8 | KL65 | 160 | 60 | F.P. | 0.6 |  | 3400 | 4100 | -50 | 144 | 150.4
1 | KL65 | 160 | 45 | F.G. | 1.3 | 3435 | 3200 | 3800 | 3530 | 144 | 150.4
2 | KL65 | 160 | 100 | F.G. | 1.3 | 3610 | 3200 | 3700 | -75 | 144 | 150.4
3 | KL65 | 200 | 45 | F.G. | 1.3 | 3525 | 3200 | 3900 | 170 | 180 | 188
4 | KL65 | 200 | 100 | F.G. | 1.3 | 3705 | 3300 | 3900 | -90 | 180 | 188
5 | KL65 | 250 | 45 | F.G. | 1.3 | 3610 | 3200 | 4000 | 185 | 225 | 235
6 | KL65 | 250 | 100 | F.G. | 1.3 | 3785 | 3200 | 4000 | -100 | 225 | 235
7 | KL65 | 300 | 45 | F.G. | 1.3 | 3690 | 3500 | 4200 | 185 | 270 | 282
8 | KL65 | 300 | 90 | F.G. | 1.3 | 3930 | 3400 | 4300 | -100 | 270 | 282
9 | KL65 | 400 | 45 | F.G. | 1.3 | 3855 | 3400 | 4200 | 235 | 360 | 376
10 | KL65 | 400 | 70 | F.G. | 1.3 |  | 3500 | 4300 | -80 | 360 | 376
TEST ISOLAMENTO FONDAMENTALE
Test |  |  | Parametri |  | tempo |  |  | controllato
Rete / parti metalliche messe a terra |  |  | 1.500 VAC |  | 1 min |  |  | OK
|  | Emesso da |  | Data
|  | A.G.CRUSCO |  | 00.00.2020
|  | Approvato da |  | Data
|  | W.DE PALO |  | 00.00.2020
Rev | 8 |  | Pag. |  |  |  | mod.
Data | 2021-01-07 |  | 3. 3 |  |  |  | M-VDC.XRST30
0051