## Foglio1
Via Monte Grappa,66/68- 20833 Giussano (MB) - ITALIA
Codice | 90053.C |  | Rif. Specifica di collaudo 90060.C
Verbale di collaudo
SISTEMA mod. XRST30 KW
| MONOBLOCCO MHF20K300 |  | s/n
| ELETTRONICA DI COMANDO |  | s/n
| SCHERMO TOUCH 7" MT8071iE |  | s/n
| IFXRAY |  | s/n |  | Vers.
| PL02 |  | s/n |  | Vers.
| X-RAY BOARD |  | Vers. |  | Tab
N° | TUBO | mA | kV | FUOCO |  | TRIMMER | MIN | MAX | mAr
1 | KL65 | 80 | 80 | F.P. | 0.6 | 3290 | 3100 | 3600 | 074.30
2 | KL65 | 80 | 115 | F.P. | 0.6 | 3255 | 3100 | 3800 | 073.30
3 | KL65 | 100 | 65 | F.P. | 0.6 | 3380 | 3100 | 3900 | 090.90
4 | KL65 | 100 | 95 | F.P. | 0.6 | 3345 | 3200 | 3900 | 090.20
5 | KL65 | 125 | 45 | F.P. | 0.6 | 3510 | 3300 | 3900 | 113.80
6 | KL65 | 125 | 75 | F.P. | 0.6 | 3450 | 3200 | 3800 | 114.20
7 | KL65 | 160 | 45 | F.P. | 0.6 | 3610 | 3400 | 4050 | 143.20
8 | KL65 | 160 | 60 | F.P. | 0.6 | 3566 | 3400 | 4100 | 142.70
1 | KL65 | 160 | 45 | F.G. | 1.3 | 3475 | 3200 | 3800 | 142.50
2 | KL65 | 160 | 100 | F.G. | 1.3 | 3395 | 3200 | 3700 | 141.60
3 | KL65 | 200 | 45 | F.G. | 1.3 | 3565 | 3200 | 3900 | 177.30
4 | KL65 | 200 | 100 | F.G. | 1.3 | 3478 | 3300 | 3900 | 176.20
5 | KL65 | 250 | 45 | F.G. | 1.3 | 3670 | 3200 | 4000 | 224.70
6 | KL65 | 250 | 100 | F.G. | 1.3 | 3570 | 3200 | 4000 | 222.50
7 | KL65 | 300 | 45 | F.G. | 1.3 | 3745 | 3500 | 4200 | 264.20
8 | KL65 | 300 | 90 | F.G. | 1.3 | 3650 | 3400 | 4300 | 262.80
9 | KL65 | 400 | 45 | F.G. | 1.3 | 3889 | 3400 | 4200 | 353.90
10 | KL65 | 400 | 70 | F.G. | 1.3 | 3810 | 3500 | 4300 | 351.50
TEST ISOLAMENTO FONDAMENTALE
Test |  |  | Parametri |  | tempo |  |  | controllato
Rete / parti metalliche messe a terra |  |  | 1.500 VAC |  | 1 min |  |  | OK
|  | Emesso da |  | Data
gg.mm.aaaa
|  | Approvato da |  | Data
gg.mm.aaaa
Rev | 8 |  | Pag. |  |  |  | mod.
Data | 2021-01-07 |  | 3. 3 |  |  |  | M-VDC.XRST30
0051