## Foglio1
Via Monte Grappa,66/68- 20833 Giussano (MB) - ITALIA
Codice | 90053.C |  | Rif. Specifica di collaudo 90060.C
Verbale di collaudo
SISTEMA mod. XRST30 KW
| MONOBLOCCO MHF20K300 |  | s/n
| ELETTRONICA DI COMANDO |  | s/n
| SCHERMO TOUCH 7" MT8071iE |  | s/n
| IFXRAY |  | s/n |  | Vers.
| PL02 |  | s/n |  | Vers.
| X-RAY BOARD |  | Vers. |  | Tab
N° | TUBO | mA | kV | FUOCO |  | TRIMMER | MIN | MAX | mAr
1 | KL65 | 80 | 80 | F.P. | 0.6 | 3280 | 3100 | 3600
2 | KL65 | 80 | 115 | F.P. | 0.6 | 3250 | 3100 | 3800
3 | KL65 | 100 | 65 | F.P. | 0.6 | 3375 | 3100 | 3900
4 | KL65 | 100 | 95 | F.P. | 0.6 | 3340 | 3200 | 3900
5 | KL65 | 125 | 45 | F.P. | 0.6 | 3505 | 3300 | 3900
6 | KL65 | 125 | 75 | F.P. | 0.6 | 3440 | 3200 | 3800
7 | KL65 | 160 | 45 | F.P. | 0.6 | 3600 | 3400 | 4050
8 | KL65 | 160 | 60 | F.P. | 0.6 | 3555 | 3400 | 4100
1 | KL65 | 160 | 45 | F.G. | 1.3 | 3510 | 3200 | 3800
2 | KL65 | 160 | 100 | F.G. | 1.3 | 3435 | 3200 | 3700
3 | KL65 | 200 | 45 | F.G. | 1.3 | 3610 | 3200 | 3900
4 | KL65 | 200 | 100 | F.G. | 1.3 | 3525 | 3300 | 3900
5 | KL65 | 250 | 45 | F.G. | 1.3 | 3705 | 3200 | 4000
6 | KL65 | 250 | 100 | F.G. | 1.3 | 3610 | 3200 | 4000
7 | KL65 | 300 | 45 | F.G. | 1.3 | 3785 | 3500 | 4200
8 | KL65 | 300 | 90 | F.G. | 1.3 | 3690 | 3400 | 4300
9 | KL65 | 400 | 45 | F.G. | 1.3 | 3930 | 3400 | 4200
10 | KL65 | 400 | 70 | F.G. | 1.3 | 3855 | 3500 | 4300
TEST ISOLAMENTO FONDAMENTALE
Test |  |  | Parametri |  | tempo |  |  | controllato
Rete / parti metalliche messe a terra |  |  | 1.500 VAC |  | 1 min |  |  | OK
|  | Emesso da |  | Data
gg.mm.aaaa
|  | Approvato da |  | Data
gg.mm.aaaa
Rev | 8 |  | Pag. |  |  |  | mod.
Data | 2021-01-07 |  | 3. 3 |  |  |  | M-VDC.XRST30
0051